# 合同包1

# 品目号1-1 病人监护仪           数量：3台

1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个,支持扩展8槽位插件箱，彩色触摸屏≥15英寸，高分辨率达1920*1080像素，12通道显示，显示屏亮度自动调节。

2.基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计。

3.配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备。

4.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级IBP、ETCO2、C.O、AG、ICG、BIS、等参数模块。

5.ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。

6.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。

★7.同步多导联心律失常分析≥3通道，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析，即使2个计算导联受扰，也能够准确分析出结果，抗干扰能力显著提高；须提供产品界面或手册截图或技术文件证明。

8.ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

# 9.支持RR呼吸率测量，测量范围：1~200rpm。

10.具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示。

11.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式。

12.无创血压监测适用于成人，小儿和新生儿。

13.NIBP 成人病人类型收缩压测量：25~290mmHg。

14.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测。

15.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7。

# 16.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达6通道有创压监测。

17.有创压监测适用于成人，小儿和新生儿，测量范围：-50~360mmHg。

# 18.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。

19.支持多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求。

# 20.支持升级肌松NMT模块，BIS参数监测模块监护仪上即插即用。

★21.可升级连续血流动力学监测模块，非无创电阻抗法，具有更好的监测准确性，可采用PiCCO或类似技术，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况，须提供所售监护仪注册证或说明书证明已具备该功能说明。

22.可升级FloTrac监测功能模块，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求。

23.具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。

24.支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限。

★25.提供麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时，图形化显示病人脑状态，可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估。

26.标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。

27.支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

# 28.支持≥120小时趋势表、趋势图回顾。

29.支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

30.具备≥45时全息波形的存储与回顾功能。

31.支持≥120小时ST波形片段的存储与回顾。

32.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。

33.支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限。

34.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

35.配置清单：

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监护仪主机（6槽位） | 3 |
| 2 | 触摸屏≥15英寸 | 3 |
| 3 | 成人心电导联线 | 3 |
| 4 | 成人血压袖带 | 3 |
| 5 | 成人指套式血氧探头 | 3 |
| 6 | 标准电源线 | 3 |
| 7 | 使用说明书 | 3 |
| 8 | 肌松模块 | 1 |
| 9 | 旁流CO2模块 | 1 |

# 品目号1-2麻醉机     数量：2台

1.工作条件

1.1工作环境，温度：10℃-40℃，湿度：15%-95%。

1.2标配锂电子(非铅酸)后备电池，支持1块电池使用时间≥90分钟，2块电池使用时间≥180分钟。

1.3非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全。

1.4用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。

2.气源

2.1具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%。

3.流量计

3.1电子显示流量计，空气范围：0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min，笑气范围：0L/min～12L/min。

3.2可选配直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。

3.3可选配具备麻药消耗量统计功能。

3.4具备辅助吸氧流量计。

★3.5配备高流量给氧功能，流量范围 2-80 L/min，氧浓度设置范围21~100%。

4.挥发罐

★4.1标配一个高品质七氟醚挥发罐，具备压力、流速和温度补偿。

5.呼吸回路

5.1一体化集成回路，具有可观测的吸气呼气单向阀，机械气道压力表以及手动/机控切换开关。

5.2回路部件可以耐受≥134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染(包括流量传感器)。

5.3二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml，满足临床低微流量麻醉需要。

6.呼吸机

6.1提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）模式，可选配/升级SIMV-VG、CPAP/PS、APRV模式。

6.2可根据病人理想体重自动关联潮气量，调节潮气量时可显示潮气量/理想体重。

6.3容量控制（VCV）潮气量设置范围：10ml-1500ml。

6.4 呼吸机吸气阀峰值流速：180L/min。

6.5具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。

6.6可选配肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期，支持定时膨肺功能。

★6.7 配备高频喷射通气功能，提供高频叠加常频喷射通气模式，或提供高频喷射单机，并且支持高频叠加常频通气连接同一通气附件。

7.数字和波形监测

7.1不小于15英寸彩色触摸屏，可同屏显示波形和呼吸环图。

7.2支持显示P-V，V-F，P-F三种类型环图。

7.3可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性、弹性、驱动压、机械能；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F，V-F）监测；可选配氧电池法吸入氧浓度、BIS（BISx4）监测。

7.4可选配麻醉趋势图功能，可显示未来20分钟内吸入呼出麻药浓度和氧浓度的趋势。

8.麻醉工作站功能

8.1 可连接输注泵，可在麻醉机屏幕上调节输注泵设置参数，可基于药代药效模型计算吸入麻药和静脉麻药的综合药效。

9.麻醉机配置清单

| 序号 | 物料名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机主机 | 2 |
| 2 | 电子流量计 | 2 |
| 3 | 氧气、空气气源 | 2 |
| 4 | 一体化回路 | 2 |
| 5 | 容量控制、压力控制、SIMV-VC/PC、PCV-VG通气模式 | 2 |
| 6 | 七氟醚挥发罐 | 2 |
| 7 | 一次性成人呼吸回路 | 2 |
| 8 | 带皮囊支架 | 2 |
| 9 | 锂电池 | 2 |
| 10 | 高流量氧疗功能 | 1 |
| 11 | 高频喷射通气功能 | 1 |
| 12 | 监护仪支架 | 2 |
| 13 | 麻醉气体模块 | 2 |
| 14 | 主动排污系统 | 2 |

# 合同包2

品目号2-1  血液透析设备             数量7台

1.供电：220V AC，50/60Hz。

2.设备使用年限：≥10年。

★3.机身宽度尺寸：≤430（mm），便于医护人员操作。

4.透析液流速：300~800 mL/min，1ml/min可调。

5.透析液温度：33.0~40.0°C，实时监测可调，有超温保护装置。

6.超滤速度：0.00; 0.10~4.00L/h，精度：±30ml/h。

★7.漏血检测器：红绿双色光学检测，灵敏度：≤0.35ml/min。

8.肝素泵：设置范围：0.0~9.9mL/h，可设定停止时间，单次注入量。

★9.空气监测器：超声波检测；最高监测精度可达0.0003ml。

10.动脉压力：测量范围：-280~+500mmHg；测量精确度：±10mmHg。

11.静脉压力：测量范围：-280~+500mmHg；测量精确度：±10mmHg。

★12.TMP：测量范围：-100~+500mmHg；测量精确度：±10mmHg。

（二）、功能描述

13.治疗模式：用于血液净化治疗，具有血液透析、单纯超滤、序贯透析模式。

14.人机交互：彩色液晶显示器≥15英寸，触摸屏操作，可旋转，全中文操作系统。治疗，调校均为中文显示。

15.可实时图文显示参数，包括动脉压、静脉压、透析器入口压、跨膜压、总电导度、碳酸氢盐电导度、透析液温度、血流速度、超滤速度等 。

★16.报警提示功能：可视360°报警指示灯，4种报警颜色，具有声光报警指示, 可帮助医护及时准确判断报警提示内容。

★17.消毒模式：具备药液消毒和热消毒方式，热水柠檬酸消毒温度最高≥90℃，消毒脱钙一体化完成时间≤40分钟。

18.后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间不少于30分钟，具有断电数据保存功能。

19.原液配方：原液配方全开放，默认记忆多种原液配方，可任意更改。

20.浓度曲线：可进行透析液浓度曲线治疗，可预存≥8条曲线，实现个性化透析。

★21.碳酸氢盐曲线：可进行碳酸氢盐浓度曲线治疗，可预存≥8条曲线，实现个性化透析。

22.超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可预存≥8条曲线，实现个性化透析。

23.透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。

24.自检：全功能数字化自检，包括所有控制、监测、水路等系统，自检不可跳过 。

25.设备可记录操作信息和设定信息，具备搜索查找操作记录功能。

26.液面调整：具备动脉壶和静脉壶液面调整功能，操作更加简便。

★27.超滤系统：采用电磁流量计或复式泵加脱水泵容量式平衡与超滤控制系统。

28.采用水电路分离设计，增加机器安全性。

29.配有在线血压计组件，支持多种测量模式。

# 合同包3

品目号3-1  牙科综合治疗机      数量：4张

一、配置要求：

1.医生位：

（1）3根四孔高速手机管，高速手机与低速手机任意切换

（2）1只医生位三用喷枪

（3）宽大的器械盘

（4）预留超声洁牙机接水接电的接口和挂架

（5）带9记忆位按键式控制面板

2.助手位：

（1）1只助手位三用喷枪

（2）1只强吸/1只弱吸

（3）标准自带的文氏管抽吸系统，可选配中央负压湿吸系统

（4）助手位多功能控制面板

3.其它配置：

（1）病人椅

（2）LED手术灯

（3）圆形脚踏开关

（4）插拔式漱口盆

（5）内部蒸馏水系统

（6）医生座椅

（7）内置式观片灯

二、性能特点要求：

★1.牙椅侧箱采用联体悬挂式结构，治疗机、痰盂和灯臂与患者之间的相对位置不会随着病人椅的升降而发生变化；

2.椅背采用人体工程学联动设计，座垫水平倾角12°，靠背水平倾角：5°~62°；

★3.牙椅及靠背均采用电机驱动升降，升降高度最低≤430mm、最高≥750mm，额定承重150kg；

4.LED手术灯，三轴定位，感应式传感器，色温4000K、4800K、5300K三档可调，亮度从8000、15000、25000、35000Lux四档可调；两种工作模式：白光模式、树脂保护模式（黄光，照度20000Lux）；显色指数≥90；

5.多关节头枕，可翻转，适应不同的治疗体位，满足特殊患者治疗，头枕可承载重量10kg；

6.配有内置式观片灯，光源分布均匀；

★7.下挂式器械台配宽大的器械盘面盖，方便放置及拿取器械；器械盘配有防护胶垫，

8.助手位预留4个器械搁架，助手臂移动灵活，水平移动范围≥165°，方便四手操作；

9.圆形脚踏开关，可线性控制动态器械转速、洁牙机功率，手机单喷气/无水操作；

10.拔插式陶瓷漱口盆，可旋转，排水口有易于清洗的过滤器，痰盂表面光滑易清洗和消毒，与整个治疗台及水单元的连接易于清洁，无外露管线；

11.牙椅表面采用环保皮垫，易于清洁消毒；

12.器械盘拉手可拆卸清洗消毒；

13.手机管为单独易拆卸结构，方便拆下清洁或更换；

14.原装标准文氏管抽吸系统，可选装中央负压抽吸系统，手机管有防回吸功能；

15.吸唾器头、吸唾器管路均可拆卸清洗消毒；

16.可选装牙椅水路消毒仪，只要牙椅的水路的水流有在流动，则消毒仪自动工作，无需额外干预；

17.具有机椅互锁功能，当手机、洁牙机工作时，椅位运动被自动锁定，保护患者安全；

18.具有下降保护功能，当椅背下降过程中遇到阻力时，下降自动停止，并小幅度上升，避免意外伤害发生；

19.医生座椅的高度、椅背高度及椅背倾斜度均可调节，符合人体工程学。

三、技术参数要求：

1.工作环境：温度5℃～40℃，相对湿度≤80％，500≤环境大气压力≤1060 hpa；

2.额定电压：AC 220V±10%；

3.频率：50/60 Hz；

4.送气压力： 0.7±0.1Mpa，气流量＞80L/min；

5.送水压力：≥0.2Mpa, 水流量≥10L/min；

6.弱吸耗水量：≤2L/min；

7.最大承重量： 150kg；

8.配置清单

| 序号 | 配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24V直流静音电动椅（安全保护） | 1套 |  |
| 2 | 冲痰/漱口定量给水系统 | 1套 |  |
| 3 | 九个记忆位控制系统（集成电脑板） | 1套 |  |
| 4 | 下挂式工具盘（气刹装置/互锁） | 1套 |  |
| 5 | 水/气/电总开关装置 | 1套 |  |
| 6 | 可旋转手机挂架装置 | 1套 |  |
| 7 | 助手架组合装置 | 1套 |  |
| 8 | 玻璃痰盂缸可（可旋转/拆卸） | 1套 |  |
| 9 | 可折叠、双关节头枕 | 1套 |  |
| 10 | 无缝座垫（PU皮） | 1套 |  |
| 11 | 圆型脚踏控制 | 1套 |  |
| 12 | 脚控装置（控制电动椅上下/仰卧） | 1套 |  |
| 13 | 强/吸唾装置 | 1套 |  |
| 14 | 外置式储水罐 | 1套 |  |
| 15 | 进口医用水/气管 | 1套 |  |
| 16 | USB线连接 | 1套 |  |
| 17 | LED-9口腔灯（感应）（色温/照度可调） | 1套 |  |
| 18 | LED观片灯 | 1套 |  |
| 19 | 三用喷枪（冷/热） | 1套 |  |
| 20 | 内置式地箱 | 1套 |  |
| 21 | 医生座椅 | 1套 |  |
| 22 | 内置光固化机 | 1套 |  |
| 23 | 高速手机 | 2把 |  |
| 24 | 低速手机 | 1把 |  |
| 25 | 医生转椅 | 1套 |  |