血液透析设备（包2-1）

（一）、主要技术参数：

1.供电：220V AC，50/60Hz。

2.设备使用年限：≥10年。

★3.机身宽度尺寸：≤430（mm），便于医护人员操作。

4.透析液流速：300~800 mL/min，1ml/min可调。

5.透析液温度：33.0~40.0°C，实时监测可调，有超温保护装置。

6.超滤速度0.00; 0.10~4.00L/h，精度：±30ml/h。

★7.漏血检测器：红绿双色光学检测，灵敏度：≤0.35ml/min。

8.肝素泵：设置范围：0.0~9.9mL/h，可设定停止时间，单次注入量。

★9.空气监测器：超声波检测；最高监测精度可达0.0003ml。

10.动脉压力：测量范围：-280~+500mmHg；测量精确度：±10mmHg。

11.静脉压力：测量范围：-280~+500mmHg；测量精确度：±10mmHg。

★12.TMP：测量范围：-100~+500mmHg；测量精确度：±10mmHg。

（二）、功能描述

13.治疗模式：用于血液净化治疗，具有血液透析、单纯超滤、序贯透析模式。

14.人机交互：彩色液晶显示器≥15英寸，触摸屏操作，可旋转，全中文操作系统。治疗，调校均为中文显示。

15.可实时图文显示参数，包括动脉压、静脉压、透析器入口压、跨膜压、总电导度、碳酸氢盐电导度、透析液温度、血流速度、超滤速度等 。

★16.报警提示功能：可视360°报警指示灯，4种报警颜色，具有声光报警指示, 可帮助医护及时准确判断报警提示内容。

★17.消毒模式：具备药液消毒和热消毒方式，热水柠檬酸消毒温度最高≥90℃，消毒脱钙一体化完成时间≤40分钟。

18.后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间不少于30分钟，具有断电数据保存功能。

19.原液配方：原液配方全开放，默认记忆多种原液配方，可任意更改。

20.浓度曲线：可进行透析液浓度曲线治疗，可预存≥8条曲线，实现个性化透析。

★21.碳酸氢盐曲线：可进行碳酸氢盐浓度曲线治疗，可预存≥8条曲线，实现个性化透析。

22.超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可预存≥8条曲线，实现个性化透析。

23.透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。

24.自检：全功能数字化自检，包括所有控制、监测、水路等系统，自检不可跳过 。

25.设备可记录操作信息和设定信息，具备搜索查找操作记录功能。

26.液面调整：具备动脉壶和静脉壶液面调整功能，操作更加简便。

★27.超滤系统：采用电磁流量计或复式泵加脱水泵容量式平衡与超滤控制系统。

28.采用水电路分离设计，增加机器安全性。

29.配有在线血压计组件，支持多种测量模式。