# 麻醉机（包1-2）

# 主要技术参数：

## 1.工作条件

1.1工作环境，温度：10℃-40℃，湿度：15%-95%。

1.2标配锂电子(非铅酸)后备电池，支持1块电池使用时间≥90分钟，2块电池使用时间≥180分钟。

1.3非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全。

1.4用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。

## 2.气源

2.1具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%。

## 3.流量计

3.1电子显示流量计，空气范围：0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min，笑气范围：0L/min～12L/min。

3.2可选配直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。

3.3可选配具备麻药消耗量统计功能。

3.4具备辅助吸氧流量计。

★3.5配备高流量给氧功能，流量范围 2-80 L/min，氧浓度设置范围21~100%。

## 4.挥发罐

★4.1标配一个高品质七氟醚挥发罐，具备压力、流速和温度补偿。

## 5.呼吸回路

5.1一体化集成回路，具有可观测的吸气呼气单向阀，机械气道压力表以及手动/机控切换开关。

5.2回路部件可以耐受≥134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染(包括流量传感器)。

5.3二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml，满足临床低微流量麻醉需要。

## 6.呼吸机

6.1提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）模式，可选配/升级SIMV-VG、CPAP/PS、APRV模式。

6.2可根据病人理想体重自动关联潮气量，调节潮气量时可显示潮气量/理想体重。

6.3容量控制（VCV）潮气量设置范围：10ml-1500ml。

6.4 呼吸机吸气阀峰值流速：180L/min。

6.5具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。

6.6可选配肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期，支持定时膨肺功能。

★6.7 配备高频喷射通气功能，提供高频叠加常频喷射通气模式，或提供高频喷射单机，并且支持高频叠加常频通气连接同一通气附件。

## 7.数字和波形监测

7.1不小于15英寸彩色触摸屏，可同屏显示波形和呼吸环图。

7.2支持显示P-V，V-F，P-F三种类型环图。

7.3可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性、弹性、驱动压、机械能；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F，V-F）监测；可选配氧电池法吸入氧浓度、BIS（BISx4）监测。

7.4可选配麻醉趋势图功能，可显示未来20分钟内吸入呼出麻药浓度和氧浓度的趋势。

## 8.麻醉工作站功能

8.1 可连接输注泵，可在麻醉机屏幕上调节输注泵设置参数，可基于药代药效模型计算吸入麻药和静脉麻药的综合药效。

9.麻醉机配置清单（2台）

| 序号 | 物料名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机主机 | 2 |
| 2 | 电子流量计 | 2 |
| 3 | 氧气、空气气源 | 2 |
| 4 | 一体化回路 | 2 |
| 5 | 容量控制、压力控制、SIMV-VC/PC、PCV-VG通气模式 | 2 |
| 6 | 七氟醚挥发罐 | 2 |
| 7 | 一次性成人呼吸回路 | 2 |
| 8 | 带皮囊支架 | 2 |
| 9 | 锂电池 | 2 |
| 10 | 高流量氧疗功能 | 1 |
| 11 | 高频喷射通气功能 | 1 |
| 12 | 监护仪支架 | 2 |
| 13 | 麻醉气体模块 | 2 |
| 14 | 主动排污系统 | 2 |